# DY-XB谐波测试仪

# 使用说明书

上海端懿电气科技有限公司

目     录

开箱确认…………………………………………………………………………………1

安全警告…………………………………………………………………………………2

第一章. 仪器概要………………………………………………………………………3

1.应用领域和范围………………………………………………………………3

# 2.仪器特点………………………………………………………………………3

3.功能概略………………………………………………………………………4

4.测试量程及指标………………………………………………………………6

第二章. 设备布局………………………………………………………………………7

# 1.面板布局………………………………………………………………………7

2.按键操作………………………………………………………………………7

# 3.测试前准备工作………………………………………………………………8

第三章.开始测试……………………………………………………………………… 9

# 1.开机进入主菜单……………………………………………………………  9

2.基本设置……………………………………………………………………  9

# 3.存储设置……  …………………………………………………………… 11

# 4.查看基本电参量…………………………………………………………… 11

5.不平衡及偏差……………………………………………………………… 11

# 6.A、B、C相电压谐波…………………………………………………………13

7.A、B、C相电流谐波…………………………………………………………13

# 8.频谱图……………………………………………………………………… 14

9.波形图……………………………………………………………………… 14

# 10.矢量图………………………………………………………………………15

# 11.骤升骤降……………………………………………………………………15

12.历史数据……………………………………………………………………16

13.打印数据……………………………………………………………………16

14.时钟设置……………………………………………………………………17

电池充电……………………………………………………………………………… 17

产品保证……………………………………………………………………………… 17

开箱确认：

非常感谢购买上海端懿电气科技有限公司的DY-XB谐波测试仪，请先确认箱中产品配件。

箱包内容：

| 1 | 仪器主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | USB接线 | 1条（用于连接电脑） |
| 3 | U盘一个 | 1个（用于存储数据） |
| 4 | 电源适配器 | 1个（给设备充电） |
| 5 | 接线图 | 1张（已贴在仪器上盖里侧） |
| 6 | 电流钳 | 3把（测试电流用，A、B、C相各一把） |
| 7 | 电压测试线 | 1套（测试电压用，黄、绿、红、黑4芯） |
| 8 | 鳄鱼夹 | 8个（包括大5个，小4个） |
| 9 | 短接线 | 3条（测试电压使用） |

1.仪器主机：           2.USB连接线：              3.U盘：

4.电源适配器：         5.接线图            6.电流钳：

7.电压测试线和小鱼夹： 8.鳄鱼夹：               9.短接线：

安全警告：

使用说明书中说明了避免危险和使仪器能在长期良好状态下使用的注意事项，使用前请务必仔细阅读。

- 、仪器概要

1. 应用领域和范围

- DY-XB谐波测试仪可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。

- 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量。

- 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。

- 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。

- 电力设备调整及运行过程动态监视，帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。

- 测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。

- 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。

2. 仪器特点：

- 安全可靠

电压输入采用高电压隔离模块(2000V、响应时间≤2μS，电流输入采用交电流钳(0～50KHz,0～5Arms)使输入信号和测量系统安全隔离。这样不仅使DY-XB在使用上安全、可靠和方便，而且大大提高了DY-XB的抗干扰能力。

- 使用方便

便携式结构，尺寸小：外形尺寸（mm）：320×280×135（长×宽×高）,重量轻：仪器重量只有3.5kg，一个人即可携带仪器到现场测试；内置高性能锂电池，在无外接电源的情况下可连续工作8小时。

- 精度高

符合国标B 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度均采用基准算法，无近似计算，采用高精度A/D（16 位），同时采样，采集速率12.8 kHz。

- 软件功能强

采用DSP+ARM+CPLD 内核，处理速度快，软件功能丰富，使DY-XB适用于复杂的测试工作和数据处理工作，大大提高了测试效率和水平。

- 通讯接口

提供USB接口，便于存储数据到U盘、与笔记本电脑进行通讯传输数据。

- 测试参数多

系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压偏差、电压骤升骤降、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、有功功率、无功功率、视在功率、2-50次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。

- 实时谐波数据判断

实时判断当前测试的电压谐波、电流谐波数据正常或超标。

- 后台管理分析软件

Dz200 Pro 电能质量管理分析软件是一套电能质量的后台管理分析软件，运行于

WIN9X/2000/XP/NT 操作系统。详细介绍参照软件使用说明书。

- 内部存储功能

内置512M 内存，1秒，5秒，10秒，30秒可选存储数据

3. 功能概略：

- 基本电参量测定：显示电压、电流有效值及相角、功率及功率因数、以及频率。

| 电压有效值(V) |
| --- |
|  | Ua | Ub | Uc |
| 实测值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 相角 | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| 电流有效值(A) |
|  | Ia | Ib | Ic |
| 实测值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 相角 | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| 功率、功率因数 |
| S(VA) | P(W) | Q(Var) | CosØ |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 频率 F=50.00Hz |

- 不平衡偏差测定：显示电流、电压不平衡度及偏差。

| 不平衡及偏差 |
| --- |
| 电压不平衡 |
| 3U0 | U1 | U2 | du |
| 0.00V | 0.00V | 0.00V | 0.00% |
| 电流不平衡 |
| 3I0 | I1 | I2 | di |
| 0.000A | 0.000A | 0.000A | 0.00% |
| 偏差(%) |
| A相 | B相 | C相 | 频率 |
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | 0.00 |
| 按”返回”键退出画面 |

- 电压谐波测定：本仪器可分别测量A、B、C三相电压的2-50次谐波含量并做出判断。

| 电压 | A相 | 国标 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总畸变率 | 0.00% | 5.00% | 正常 |
| 基波电压 | 0.00V |  |  |
| 2谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 3谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 4谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 5谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 6谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 7谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 8谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 9谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 10谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |

- 电流谐波测定：可分别测量A、B、C三相电流的2-50次谐波含量，并对2-25谐波做出判断。

| 电流 | A相 | 国标 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总畸变率 | 0.00% |  |  |
| 基波电流 | 0.000A |  |  |
| 2谐波 | 0.000A | 78.0A | 正常 |
| 3谐波 | 0.000A | 62.0A | 正常 |
| 4谐波 | 0.000A | 39.0A | 正常 |
| 5谐波 | 0.000A | 62.0A | 正常 |
| 6谐波 | 0.000A | 26.0A | 正常 |
| 7谐波 | 0.000A | 44.0A | 正常 |
| 8谐波 | 0.000A | 19.0A | 正常 |
| 9谐波 | 0.000A | 21.0A | 正常 |
| 10谐波 | 0.000A | 16.0A | 正常 |

- 显示频谱图：（电流、电压、每相分别显示）

- 矢量图：

- 波形图：

| U | I |
| --- | --- |

4．测试量程及指标

- 频率测量

测量范围：45～55Hz，中心频率50Hz，测量条件：信号基波分量不小于80％F.S.

测量误差: ≤0.02Hz

- 输入电压量程：20V-900V

- 输入电流量程：0.06A-6A，其他量程可以根据用户要求选配

- 基波电压和电流幅值：基波电压允许误差≤0.5％F.S.；基波电流允许误差≤1％F.S.

- 基波电压和电流之间相位差的测量误差：≤0.5°

- 谐波电压含有率测量误差：≤0.1％

- 谐波电流含有率测量误差：≤0.2％

- 三相电压不平衡度误差：≤0.2％

- 电压偏差误差：≤0.2％

- 功率偏差：≤0.5％

第二章．设备布局

1．面板正面图：

2. 按键操作：

|  | 电源开关 | 仪器电源开关 |
| --- | --- | --- |
|  | 上翻键 | 光标向上移动 |
|  | 下翻键 | 光标向下移动 |
|  | 递减键 | 光标向右移动，或数字减小 |
|  | 递增键 | 光标向左移动，或数字增大 |
|  | 返回键 | 返回上一层菜单 |
|  | 确定键 | 确认操作命令 |

3. 测试前的准备工作：

接线：

# 1. 工作电源

采用锂电池供电，无需要外部电源，可以连续工作6小时。电池欠电时请及时充电。

# 2. 电压接线

电压接线有三种接线方法，分别为三元件三角形，三元件星形和两元件V形三种接法。现场可以根据不同情况采用不同接线方法。以下分别介绍各种接线方法：

A ： 三元件Y 接线方式（三相四线制Y 接法）：先用短路线把仪器UAN、UBN 和UCN短接，然后用电压测试线将仪器的UA、UB、UC 和UAN 接线端子分别接到现场A、B、C、N三相电压和零线上。如上图

B ：  三元件△接线方式（三相三线制△接法）：先用短路线把仪器电压接线端子首尾相接（UA 接UBN、UB 接UCN、UC 接UAN），然后用电压测试线将仪器的UA、UB、UC 接线端子分别接到现场A、B、C 三相电压上。如上图

C ： 两元件接线方式（V 接法）：先用短路线把仪器UAN 和UCN 短接（UB、UBN 空闲），然后用电压测试线将仪器的UA 接现场A 相电压、仪器的UC 接现场C 相电压、仪器的UAN接现场B相电压。如上图

4. 钳表接线：

三只钳表（5A）对应插入电流输入插座中，并锁紧，以保证良好接触。

5. USB1接口：连接USB线，用于与后台联机通讯。直接使用后台软件测试。

6. USB2接口：用于连接U盘。

7. 充电接口：外接充电器给装置内部电池充电。

第三章.开始测试

# 1.开机进入主菜单

按照说明书中说明的接线方法，根据需要连接好测试线。确认无误后可接通电源。

1.打开电源进入主菜单画面：

| 1 基本设置 10 C相电流谐波 2 存储设置 11 频谱图 3 电气测量参数 12 波形图 4 不平衡及偏差 13 矢量图 5 A相电压谐波 14 骤升骤降 6 B相电压谐波 15 历史数据 7 C相电压谐波 16 打印数据 8 A相电流谐波 17 时钟设置 9 B相电流谐波 |
| --- |
| USB1状态 | 已连接 | 09-10-20 |
| USB2状态 | 未连接 | 09:35:22 |
| 按△▽键选择菜单 按确认键进入 |

用“上翻”“下翻”键上下移动光标，点亮所要选择的菜单条，按确认键进入该菜单。

2. 基本设置

进入主菜单，选择1.基本设置项，按“确认”键进入参数设置菜单。如下图：

| 1 基本设置 |
| --- |
| 接线方式 | 三元件(Y) | 短路容量 | 0000.0 |
| 额定电压 | 57.7 | 用户模式 | 公共点 |
| 额定电流 | 5 | 协议容量 | 0000.0 |
| PT变比 | 0001 | 设备容量 | 0000.0 |
| CT变比 | 0001 | 电压上限 | 000.0V |
| 基准电压 | 0.38KV | 电压下限 | 000.0V |
| 按▲▼键选择参数 按◄►键修改参数 按返回键退出画面 按确认键保存 |

用“上翻”“下翻”键上下移动光标，点亮要修改的参数项，按“递增”“递减”键更改数字或参数。

接线方式：有三种方式：三元件（Ｙ）表示现场接线为星形接法，三元件（△）表示现场接线为三角形接法，两元件表示现场接线为V 形接法；按“递增”或“递减”使画面显示要选择的方式。按“上翻” “下翻”移到下一设置项。

额定电压：现场被测试系统的电压，必须输入正确，否则影响参数计算的精度。分57.7V、100V、220V、380V。按“递增”或“递减”使画面显示要选择的方式。按“上翻” “下翻”移到下一设置项。

额定电流：钳表的量程，多个档位，5A、20A、50A、100A、200A、500A 和1000A。按“递增”或“递减”使画面显示要选择的方式。按“上翻” “下翻”移到下一设置项。（切记使用钳表量程要和仪器电流量程对应）

ＰＴ、ＣＴ变比：为１表示现场测量ＰＴ、ＣＴ二次电压、电流和功率等参量，要

反算ＰＴ、ＣＴ一次电压、电流和功率等参量，必须设定现场实际的

比按“递增”或“递减”使画面显示要选择的方式。按“上翻” “下翻”移到下一设置项。。

基准电压：电网的标称电压。0.38、6、10、35、66、110。按“递增”或“递减”使画面显示要选择的方式。按“上翻” “下翻”移到下一设置项。

短路容量：公共连接点最小短路容量。

用户模式：分为公共点和单用户方式。按“递增”或“递减”使画面显示要选择的方式。按“上翻” “下翻”移到下一设置项。

协议容量：用户用电协议容量。

设备容量：供电设备的实际容量。

日期：仪器的日期和时间。

电压上限下限:用于暂态分析。

所有参数设定正确后，按：“确认”键存储设置。按“返回”键退出参数设置进入主菜单。

# 3.  存储设置

存储：不存储、存储

存储位置：内部存储、外部存储

存储时间：3秒，5秒，10秒，30秒

按“确认”键，优盘灯开始闪烁，数据开始存储，优盘灯停止闪烁数据存储完毕。

| 2 存储设置 |
| --- |
| 存储 | 不存储 |  |  |
| 存储位置 | 内部存储 |  |  |
| 存储时间 | 3秒 |  |  |
| 按▲▼键选择参数 按◄►键修改参数 按返回键退出画面 按确认键保存优盘 |

# 4. 查看基本电参量

主要测量现场的三相电压、电流、功率、功率因数和频率等电参量。其中P 表示有功功率，Q 表示无功功率，S 表示视在功率。按“返回”键退出此画面。

以下为三种接线方式的电压、电流有效值、功率及功率因数的测试画面。

| 电压有效值(V) |
| --- |
|  | Ua | Ub | Uc |
| 实测值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 相角 | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| 电流有效值(A) |
|  | Ia | Ib | Ic |
| 实测值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 相角 | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| 功率及功率因数 |
| S(VA) | P(W) | Q(Var) | CosØ |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 频率 F=50.00Hz |

以上为三元件（Ｙ）接线方式的基本电参量

| 电压有效值(V) |
| --- |
|  | Uab | Ubc | Uca |
| 实测值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 相角 | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| 电流有效值(A) |
|  | Ia | Ib | Ic |
| 实测值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 相角 | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| 功率及功率因数 |
| S(VA) | P(W) | Q(Var) | CosØ |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 频率 F=50.00Hz |

以上为三元件（△）接线方式的基本电参量

| 电压有效值(V) |
| --- |
|  | Uab |  | Ucb |
| 实测值 | 0.00 |  | 0.00 |
| 相角 | 0.0° |  | 0.0° |
| 电流有效值(A) |
|  | Ia |  | Ic |
| 实测值 | 0.000 |  | 0.000 |
| 相角 | 0.0° |  | 0.0° |
| 功率及功率因数 |
| S(VA) | P(W) | Q(Var) | CosØ |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 频率 F=50.00Hz |

以上为两元件接线方式的基本电参量

# 5. 不平衡及偏差

不平衡度指三相电力系统中三相电压和电流不平衡的程度，用负序分量与正序分量得方均根百分比表示，分为电压不平衡和电流不平衡。偏差指三相电压和频率的偏差，表示测量值和额定值的差与额定值的百分比。

| 不平衡及偏差 |
| --- |
| 电压不平衡 |
| 3U0 | U1 | U2 | du |
| 0.00V | 0.00V | 0.00V | 0.00% |
| 电流不平衡 |
| 3I0 | I1 | I2 | di |
| 0.000A | 0.000A | 0.000A | 0.00% |
| 偏差(%) |
| A相 | B相 | C相 | 频率 |
| -100.0% | -100.0% | -100.0% | 0.00 |
| 按”返回”键退出画面 |

6. A、B、C 相电压谐波

电压谐波最多测量50次谐波，并计算A、B、C 三相电压总谐波畸变率。如图5所示，电压谐波以表格的形式显示1-50 次谐波的含量，电压谐波的数值以基波的百分比形式表示。

| 电压 | A相 | 国标 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总畸变率 | 0.00% | 5.00% | 正常 |
| 基波电压 | 0.00V |  |  |
| 2谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 3谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 4谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 5谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 6谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 7谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 8谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |
| 9谐波 | 0.00% | 4.00% | 正常 |
| 10谐波 | 0.00% | 2.00% | 正常 |

以上为电压谐波

按“上翻”“下翻”键翻页，以便查看11-50次谐波。按“返回”键退出此画面。

7. A、B、C 相电流谐波

电流谐波最多测量50次谐波，并计算A、B、C相电流总谐波畸变率。如图6所示，以表格的形式显示1-50 次谐波的含量，电流谐波的数值以有效值形式表示。

按“上翻”“下翻”键翻页，选择画面。按“返回”键退出此画面。

| 电流 | A相 | 国标 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总畸变率 | 0.00% |  |  |
| 基波电流 | 0.000A |  |  |
| 2谐波 | 0.000A | 78.0A | 正常 |
| 3谐波 | 0.000A | 62.0A | 正常 |
| 4谐波 | 0.000A | 39.0A | 正常 |
| 5谐波 | 0.000A | 62.0A | 正常 |
| 6谐波 | 0.000A | 26.0A | 正常 |
| 7谐波 | 0.000A | 44.0A | 正常 |
| 8谐波 | 0.000A | 19.0A | 正常 |
| 9谐波 | 0.000A | 21.0A | 正常 |
| 10谐波 | 0.000A | 16.0A | 正常 |

以上为电流谐波

按“上翻”“下翻”键翻页，以便查看11-50次电流谐波及判断。按“返回”键退出此画面。

# 8. 频谱图

以条形图的形式显示，最多显示30 次谐波，并计算总谐波畸变率，如图7所示。各谐波分量的条形高度是对满信号影响的百分比。无失真的信号应显示第一次谐波（=基波）在100%而其他信号位于零，而实际不是这样，因为总是存在一定数量的失真而导致谐波较高。

按“上翻”“下翻”键在A 相电压、B 相电压、C 相电压、A 相电流、B 相电流和C 相电流通道之间反复切换；按“返回”键退出此画面。

# 9. 波形图

波形显示，实时显示三路电压和三路电流的波形，显示一个完整周期。为了获得好的显示效果，波形的偏移和跨距都作了调整。按“返回”键退出此画面。

| U | I |
| --- | --- |

# 10. 矢量图

图中左侧显示出实测的矢量图，包括各个电参量的相位对应关系（共6个），屏幕右侧显示出各参量的相位关系。

# 11. 骤升骤降

# 12. 历史数据

本菜单包括：删除全部数据

删除全部数据：此功能删除仪器内部全部数据。

按“↑”“↓”键选择序号。按“←”“→”键进行功能选择。

按“返回”键退出此画面。

| 存储序号 | 存储帧数 | 年月日 | 时分秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能选择 |
| 按▲▼键选择序号 按◄►键功能选择 按返回键退出画面 按确认键进入 |

13. 打印数据

本仪器配置微型热敏打印机可以实现实时数据的打印，打印内容共分9 项内容，以报表形式实现，方便快捷。

基本电参量 不平衡及偏差 A相电压谐波 B相电压谐波 C相电压谐波 A相电流谐波 B相电流谐波 C相电流谐波 走纸

按△▽键进行菜单选择 按确认键打印

用“上翻”“ 下翻”键选择功能项，按“返回”键退出此画面。

14. 时钟设置

进入”时钟设置”界面进行对时，按“确认”键方可有效。按“返回”键退出此画面。

- 电池充电

充电最好先关闭仪器，然后把DE-EN-DE 型充电器的直流输出端插入仪器的充电插座，另一端接市电AC220V，这时充电器的指示灯为“红色”，表示正在充电。当指示灯变“绿色”，表示电池充满。

如工作时间超过6小时，请将DE-EN-DE 型充电器的直流输出端插入仪器的充电插座，另一端接市电AC220V即可。

注意：为防止电池的容量降低，您每年至少将电池充电两次。

- 产品保证

1. 本产品自售出之日起一年之内，由于产品质量问题而出现的故障负责免费维修。

2. 本公司对售出仪器终身负责维修，只收成本费。

# Text boxes

按键操作

接入PT二次回路

设备开关

打印机

接入充电器

接入CT二次回路

液晶显示

接入计算机USB

！安全警告

- 使用前，通读并理解说明书中的操作指示。

- 请将说明书随身保存以确保可随时参阅。

- 请遵守说明说中的仪器指定使用方法。

- 理解并遵守安全操作知识。

- 请勿在充满可燃性气体的环境里进行测量，可能会产生火花引起爆炸。

- 请勿在仪器表面或手潮湿的情况下使用，

- 测量的电路电压值不能超过本仪器量程限制。

- 测试中请勿拔下任何端口的配件插头。

- 请勿对一起进行自行拆卸、改造或安装代替部件，需要修理或调整请返回本公司或销售商。

- 万一仪器冒烟、或异常高温、或发出臭味时请立即关闭电源，切断连接回路的测试线，并与本公司联系。

- 为避免触电事故，测量时请使用电气用橡胶手套，长靴和安全帽等。

接入U盘存储